附件1：
X射线计算机体层摄影设备（CT）场地
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一、项目概况
我院已采购CT设备一台（注册名称：X射线计算机体层摄影设备），为确保设备按期安全投入使用，现需根据设备厂家提供的场地安装手册及使用要求，对指定办公用房进行场地施工改造，改造内容涵盖辐射防护、电气工程、装饰装修及弱电智能化等。本次改造须达到CT设备的正常运行条件，并通过相关行政审批及竣工验收。
2、 改造范围及内容
本次CT机房场地施工改造主要包含以下内容（具体工程量由意向供应商现场勘测后确认）：
（1） 辐射防护工程
CT机房的辐射防护须满足国家现行《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）及相关标准要求，具体包括但不限于：机房四周墙体、管线洞口、顶面铺设辐射防护层（如硫酸钡防护层或等效铅板防护）；防护门、铅玻璃观察窗的屏蔽能力应与同侧墙体具有相同的防护能力，门窗等薄弱部位需符合响应屏蔽要求；机房与控制室之间设置玻璃观察窗（宜与同侧屏蔽体具有相同防护能力），或设置视频监控和对讲装置；机房门外显著位置张贴电离辐射警告标志及放射防护注意事项，防护门上方设置工作状态指示灯，并与机房门联动闭锁。
（2） 电气工程
安装独立供电回路及配电系统，CT设备应不少于两个回路供电，其中主机部分应采用专用回路供电。供电系统须采用三相五线制TN系统，电源电压要求AC 380V±10%或220V，频率50Hz，电源容量应根据设备规格配置（如50KVA、75KVA、100KVA等），宜配置独立电源变压器（功率≥90KVA），从电源变压器至CT主机之间应拉设独立电力电缆，不在该电缆上接入大功率电感性负载（如空调、冷冻机等）。电源电缆须采用铜芯绝缘电线或电缆，合理铺设电源开关、急停开关、插座等。接地系统要求：联合接地电阻≤1Ω，或独立接地电阻≤4Ω。机房内应安装带自锁的紧急断电开关。更新机房内照明系统（含应急照明）。
（3） 装修装饰工程
机房内部墙面、顶棚采用环保、洁净、易清洁的装饰材料，地面铺设防静电、耐磨材料。内部装饰设计应符合医疗机构建筑标准，并确保不影响辐射防护效果。
（4） 弱电与智能化
预设设备网络接口、电话接口、预留PACS系统传输线路，确保图像数据可正常传输至医院信息系统。
（5） 其他内容
设备专用基座的制作及安装；垃圾清运、施工期间的防尘降噪及安全措施等。

